[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image3.png]ZAWODOWCY
NA START «"



[image: image4.png]


 


PU-ZnS-3211/6/17






Rzeszów, 6 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienia treści  SIWZ PU-ZnS-3211/6/17
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawca w dniu 5 czerwca 2017 r. zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 3 do SIWZ:
Pytanie  dot. poz. 1 – aparat do pomiaru temp. topnienia
1.    Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością kalibracji na kluczach kalibracyjnych oraz wzorcach o zakresie pomiarowym od +10°C powyżej temperatury otoczenia do +400°C?
*Zakres pomiarowy aparatu +10°C do +400°C
* Możliwość przeprowadzenia sprawdzenia właściwości metrologicznych urządzenia (kalibracji urządzenia)  dopuszcza się na wzorcach o zakresie pomiarowym  +10°C do +400°C 
2.    Czy Zamawiający wymaga dostarczenia klucza kalibracyjnego wraz z aparatem?
Tak

Pytanie dot. poz. 2 -  dygestorium
1.    Jaka jest wysokość pomieszczenia, w którym ma być zamontowane dygestorium?
* wysokość pomieszczenia, w którym ma być zamontowane dygestorium to 260 cm.
2.    Czy podany wymiar 230 cm dotyczy wysokości dygestorium bez otwartego okna?
* 230 cm to wysokość dygestorium, wymiary dygestorium zaznaczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przewidują tolerancję +10 cm,

Pytanie dot. poz. 4-  pehametr z wyposażeniem
1.    Czy Zamawiający wymaga dostarczenia buforów pH do pehametrów, które są konieczne do kalibracji?
Razem 
*PH- metr powinien zawierać zestaw buforów potrzebnych do przeprowadzenia kalibracji.

Pytanie dot. poz. 6 – suszarka
1.    Czy Zamawiający dopuszcza sterownik mikroprocesorowy prosty, umożliwiający zaprogramowanie pracy w wybranej temperaturze w trybie ciągłym lub w zakresie czasu 0-72 h?
* zakres temperatury +5°C od temp. otoczenia do min. +250
*dopuszczalne jest zaprogramowanie pracy w wybranej temperaturze w trybie ciągłym lub w zakresie czasu 0-72 h
2.    Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymiary wewnętrzne komory 400x390x360mm?
* 530 / 500 / 810 mm wymiary zewnętrzne komory laminarnej 

Pytanie dot. poz. 7 i 8 - wagi
1.     Jaki zakres wag jest wymagany przez Zamawiającego?
* waga analityczna  zakres do 200 g, dokładność 0,1 mg
* waga laboratoryjna zakres do 3 kg, dokładność 0,1 g
Pytanie dot. poz. 17  spektrofotometr
1.     Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr  o zakresie od 330nm do 1000 nm?
* Zakres pomiarowy 300- 1000 nm zaznaczony w w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
Pytanie dot. poz. 18 – autoklaw
1.    Czy Zamawiający dopuści autoklaw o max. Temp. Sterylizacji do 134°C?
* max. temperatura 140 °C 
2.    Czy Zamawiający  dopuści autoklaw o pojemności 50 litrów?
*Pojemność: do 20l
Pytanie dot. poz. 19 -  cieplarka
1.    Czy Zamawiający wymaga cieplarki z chłodzeniem czy dopuszcza zakres temp. Od +5°C powyżej temp. Otoczenia do +100°C?
*+5°C powyżej temp. Otoczenia do +100°C 
BŁĄD W  ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"
POPRAWNY OPIS TECHNICZNY DOTYCZĄCY ZAKRESU PRACY URZĄDZENIA TO:
* zakres temperatury +5 powyżej temperatury otoczenia...+80ºC
2.    Czy Zamawiający dopuszcza komorę bez zaokrąglonych kątów?
*TAK
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłoszone pytania i udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.











p.o. DYREKTOR










Tomasz Wilusz

[image: image5.jpg]PODKARPACKIE



[image: image6.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



Biuro Projektu „Zawodowcy na start” 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, tel. 17 85 340 97 w. 32


