[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image3.png]ZAWODOWCY
NA START «"



[image: image4.png]


 


PU-ZnS-3211/6/17





Rzeszów, 8 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści  SIWZ PU-ZnS-3211/6/17
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dotyczącym niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem, dotyczącym Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 3 do SIWZ:
Pytanie dot.  poz. 18- autoklaw 

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez regulowanej nastawy czasu sterylizacji (do wyboru jest tylko konkretny program sterylizacji)?

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wprowadza poniższe zmiany do treści SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ:
1. Pozycja 18 – Autoklaw,  Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: 
„Urządzenie do sterylizacji parowej, wyposażone w:

· wbudowany zbiornik na wodę, 

· komora (zbiornik)na zużytą wodę,

· detektor elektroniczny wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,

· czujnik przepełnionego zbiornika wody zużytej,
· podwójny bezpiecznik termiczny,

· system mechanicznego zamknięcia zapobiega otwarciu pokrywy w czasie cyklu,

· zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu,
· wyświetlacz informujący o parametrach procesu sterylizacji,

· funkcje suszenia,

Dane techniczne:
· Pojemność: od 18 l do 24l,
· Długość komory: od 40 cm do 45 cm,
· Komora ze stali nierdzewnej,

· Temperatura pracy (dotyczy temperatury w pomieszczeniu, w którym będzie pracował autoklaw): od 50 C do 400 C,
· Zakres regulacji temperatury sterylizacji: od 1210 C do 1340 C, 
· Musi posiadać co najmniej 5 programów pracy (sterylizacji), wskazana możliwość własnych ustawień,

· Wskazana możliwość podłączenia drukarki i dokumentowania procesu sterylizacji,
· Instrukcja obsługi w języku polskim”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyjaśnienia dotyczące autoklawu- poz. 18 
z dnia 6 czerwca 2017 r. tracą ważność, a obowiązującym opisem poz. 18 - autoklaw określonej w załączniku nr 3 do SIWZ,  jest wskazany wyżej.

2. Rozdział XII SIWZ, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia, otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Oferty należy złożyć na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, pok. 1 (sekretariat) 
w terminie do  13 czerwca 2017 r. do godziny 12:00.
2.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, pok. 301 w dniu 
13 czerwca  2017 r. o godzinie 12:30”.
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.











p.o. DYREKTOR











Tomasz Wilusz
[image: image5.jpg]PODKARPACKIE



[image: image6.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



Biuro Projektu „Zawodowcy na start” 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, tel. 17 85 340 97 w. 32


